重庆市第七人民医院单一来源采购报价表

采购编号：CQ7Y 2019031

重庆市第七人民医院采购办公室对重庆市第七人民医院远程心电图机项目进行单一来源采购，请供应商按照该项目的相关情况对项目进行报价。

| 分包号 | 采购货物名称 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 重庆市第七人民医院远程心电图机项目（含数字式心电图机硬件和心电图采集仪软件） | 见附件 |
| 供应商投报总价 |  |  |

供应商须知：

一、资质材料要求

供应商必须提供以下资质材料：

（一）企业法人营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人授权委托书（法定代表人参加的不提供）

（五）法人授权代表人身份证复印件（法定代表人参加的提供本人身份证复印件）

（六）供应商承诺函

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

二、成交办法

在不超过最高限价且双方都能接受的价位下确定成交。该项目最高限价为人民币贰万伍仟元整（￥25000.00元）。

三、签订采购合同

成交状态确定后，供应商须在规定的时间内凭据成交通知书与采购人签订合同。供应商不得拒签合同（人力不可抗拒的因素，如：地震、战争、自然灾害等除外），否则，视为自动放弃。

四、履行合同

（一）在整个项目实施过程中所发生的所有费用由成交供应商负责。

（二）成交供应商按技术方案相关要求提供技术服务。

- （三）成交供应商应在合同签定后按合同要求实施。

- （四）成交供应商应在合同签定后按采购人要求的时间和地点实施。

五、质保期限

- 1年。

六、资金结算办法

按成交价格结算。

七、议价时间和地点

电话通知。

八、付款方式

在供应商按采购合同交货、安装调试完成并验收合格正常使用之日起三个月后支付全款（供应商垫资不计息）

供应商（签章）：

供应商法人或法人授权代表人（签字）：

## 附件：

## 远程心电图机技术参数

1、	标准全息实时12导心电图采集可以升级18导联同步心电图采集【提供的医疗器械注册证复印件】

2、	显示屏幕不小于10寸

3、	安卓操作系统，支持远程OTA更新功能

4、	配有LAN、USB与RS232接口

5、	内置4G卡槽，支持全网通（不接受外接方式）【提供相应证明材料】

6、	内置无线Wi-Fi模块，支持2.4GHz/5GHz双频

7、	支持TF扩展，可支持20000条以上心电数据存储

8、	内置电池支持8小时以上连续工作

9、	输入阻抗：≥10.0MΩ

10、噪声电平：≤15μVp-p

11、50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB

12、共模抑制比：≧89dB

13、耐极化电压：±600mV【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】

14、定标电压准确度（灵敏度）：最大允许误差为±5%

15、频响范围：0.05-250Hz全频滤波【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】

16、起搏脉冲显示：对于幅度2mV~250mV，持续时间0.1ms~2.0ms的起搏脉冲具有显示能力【提供标注该功能描述的检验报告所在页复印件】

17、低频特性：时间常数≥3.2s

18、基线稳定性：基线漂移≤1mm,温度漂移≤0.5mm/℃

19、支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传

20、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据

21、支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰

22、具有向量分析技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件和软件界面截图】

23、阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】

24、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

25、梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】

26、支持心电事件、起博心电、晚电位功能【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件和软件界面截图】

27、和医院心电网络无缝对接，第三方所需要的费用包含在投标总价里面

28、多通道心电图采集仪通过IHE测试【提供该认证证书复印件】