询价采购文件

项目编号：CQ7Y2018012

项目名称：重庆市第七人民医院DR维保服务项目

采购人：重庆市第七人民医院

2018年11月13日

一、采购项目

重庆市第七人民医院DR维保服务项目实施内容及相关要求详见附件2“技术方案”，最高限价为人民币168000元。

| - 设备名称、型号 | - 最高限价 - 万元/年 | - 服务年限 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 柯尼卡 AeroDR C50 | - 2.6 | - 3 | - 7.8 |
| - GE Definium 6000 | - 3.0 | - 3 | - 9.0 |

二、采购方式

询价采购。

三、有关说明

（一） 询价文书获取方式

拟参与询价的单位通过重庆市巴南区公共资源交易网（www.cqbnggzyjy.com）或重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）获取询价文书（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在询价当天2018年11月16日14：30—15：00集中报名，并与接受询价文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

（三）询价文件递交时间

2018年11月16日14：30 —15：00。

（四）询价采购地点：重庆市第七人民医院住院部行政楼二会议室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）。

（五）询价采购时间：2018年11月:6日北京时间15时00分00秒。

四、询价有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价。

（二）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的询价，否则询价无效。

（三）同一合同包的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（四）本项目的询价文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区公共资源交易网（www.cqbnggzyjy.com）和重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文书、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过询价截止时间或不按询价文书规定提交有效足额投标保证金的询价，恕不接受。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的产品，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）供应商所投产品规格、型号等性能指标符合国家及本询价文书提出的相关技术、质量、环保、安全标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

成交供应商应在服务合同签定次日至三年期满。

2.维保地点

重庆市第七人民医院门诊、住院部。

3.验收方式

DR维保在规定时间内完成，并经科室和医学装备科验收合格。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）供应商应明确承诺：根据国家行业现行规范和标准实施维保内容并及时出具维保报告。

（2）供应商的质量保证期承诺优于上述质保年限的，按供应商实际承诺执行。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在1小时内响应，4小时内上门处理。

（三）付款方式

本项目维保服务采购采取先服务后付款方式。每一年支付一次，合同签署后次年对应日的十个工作日内，按合同总金额的三分之一进行支付，依此类推。若未达到维保要求，院方有权拒付维保费用（供应商垫资不计利息）。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）其他

1.供应商必须在询价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文书其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、询价文件制作要求

投标人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价文书中要求的所有资料，投标人必须提供真实的、准确的，若投标人有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由投标人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价文件由资质文件、技术文件和报价表组成，各类文件按A4纸规格密封合并装订成一本并编制页码。询价文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。询价文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。拒绝接收未按规定制作和密封的询价文件。询价文件制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1、一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：投标人提供诚信声明（格式附后）。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖投标单位鲜章。

2、特殊资格条件内容要求

营业执照范围必须包含医疗设备维修或保养。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；函件必须为加盖鲜章的原件；网站查询结果网页打印件须加盖供应商公章。以上资质提供原件备查。

（二）技术文件内容要求

1.投报产品的详细技术参数。

2.招标货物与投标货物技术参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)。

3.技术方案中要求的其他资料。

（三）报价表填写要求

1.询价一览表（详见“附件1”）

2.分项明细报价表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价设备进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询价一览表》和《分项报价明细表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询价文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本项目中标价为包干价，采购人只支付中标的费用，如发生其它费用一律由成交供应商自理。

报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

八、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询价的；

（三）询价文件未密封的；

（四）询价文件逾期送达的；

（五）询价文件与询价文书实质性要求有严重背离的；

（六）没有按照询价文书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（七）报价超过最高限价的；

（八）询价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（九）未完全响应本询价文书技术方案及商务条款的；

（十）询价文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询价中同时参与询价的；

（十二）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上代理商参加该合同包询价的，所有代理商的询价均无效；

（十三）询价文件附有采购人不能接受的条件。

九、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价成交法。在符合采购需求、质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的投标人确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定中标人。

（二）若中标人无故放弃成交资格，排名其后第一位的投标人报价不高于原中标人5%的，可以确定其为中标人；否则应重新组织采购。

（三）结果公示：成交结果现场宣读并在重庆市巴南区公共资源交易网（www.cqbnggzyjy.com）和重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上公示。

十、签订采购合同

成交供应商应在领取成交通知书后30日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十一、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的投标人或者对询价文书作实质响应的投标人不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十二、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组，负责中标人的确定及争议事项的裁定。

十三、采购人

重庆市第七人民医院

联系人：王老师      联系电话：023-62859576

附件：1.询价文件格式目录

2.技术方案

3.合同范本

重庆市第七人民医院

2018年11月13日

附件1：

询价文件格式目录

- 资质文件

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（注：以上复印件均需加盖单位印章，原件备查。若需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。）

（五）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（六）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（七）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

二、技术文件

投标单位自行编制本次维保服务的工作方案。

三、报价文件

项目编号：

项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 质保期 |  | 备注 |
| 投标人投报总价 （人民币） |  | 大写： 小写： |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                               投标单位法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

说明：询价一览表在询价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

附件2

重庆市第七人民医院

DR维保服务技术方案

维保设备表

| 产品名称 | 品牌及产地 | 规格型号 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR | 柯尼卡 | Aero DR c50 | 1 | 2.6万/年 |
| DR | GE | Definium 6000 | 1 | 3.0万/年 |

- 维保服务要求如下：

1、维保服务以年为单位报价：XXXX万元/年，合同期限3年。每年总报价不得超过5.6万元/年。

2、服务要求：

（1）技术保修，包括定期保养维护和应急故障维修。

（2）每年四次定期保养维护。定期保养包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性维修和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：系统基本情况检查;图像质量检查;重建系统检查;软件升级维护等。

清洁保养：是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

更换易损件：对已达到使用寿命及性能下降，不符合要求的元器件或使用说明中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障，排除设备明显的和潜在的各种故障。（易损件清单单列）

功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

性能测试校准：能自行校准的设备，进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

安全检查：

电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

机械检查：

检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

- 服务期内，7天*24小时候电话响应，如需要上门维修接到医院故障通知后工程师需在4小时内到达现场（包括节假日）。

- 全年开机率不小于95%，每降低1个百分点，质保期顺延1个月，扣除服务费2000元。

- 有提供备用件的能力：如设备损坏需更换备件则无偿提供原厂原装备用件，48小时内备用件到场并安装完成保证设备正常使用，每延迟24个小时扣除服务费1000元。

- 服务期内，服务商在维修更换配件时引发医院相关设备其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，全部费用由服务商支付。

- 提供远程故障筛排系统，提前预知整机问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。

- 保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

3、服务商需提供的其他重要服务内容资格、条件：

（1）投标人在重庆市内有长期稳定的服务机构（提供相关证明资料）。

（2）投标人或公司在重庆市内需配备有至少两名以上全职维修程师。

（3）所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，并提供零配件的相关材料，包括但不限于：生产厂家质量证明（国内供货）、进口产品须提供报关单（国外供货）。且备件供应100%保障。

4、维保服务费支付方式：维保协议期限3年，付款按先服务后付款方式每年支付，合同期满1年后，达到维保条件要求，付1年维保总金额。第二年和第三年支付方式与第一年相同。

5、将常规易耗件清单、价格单列。易耗件价格按市场价八折供货。

附件3

重庆市政府采购设备购销合同

（采购项目编号：          ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| - 质量要求和技术标准 供方提供的商品必须完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： （一）： （二）： （三）： （四）： |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： （严格按照询价文书约定方式罗列） |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》、《询价文书》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.询价文书及其补遗书、询价文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3.本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执一份，均具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：