## Sheet1
序列 | 需求产品 | 参数要求 | 需求数量 | 预计使用科室 | 预算（元）
1 | 低频治疗仪 | 1.输入功率不大于250VA 2.输出脉冲宽度：300us+-10% 3.输出脉冲频率：0.8Hz-520.0Hz自动调整 4.吸附负压范围：-0.5-21kPa 5.输出具有2组吸附电极、2组贴片电极，双路可调输出显示指示清晰 6.新型的负压吸附系统，既能使双路吸附电极轻松地吸附于治疗部位，又能起到中医拔罐作用 7.治疗仪在治疗过程中，电极开路、短路或电源复通预置不为零时报警并切断输出，治疗结束时声音提示。 8.高清晰液晶显示 9.便携式设计，结构小巧，可悬挂于病床之上，节约空间，携带方便、 10.相对湿度：《80% 11.大气压力范围：70kPa-106kPa 12.皮肤电极单个脉冲的最大输出能量《0.5mJ | 1 | / | 10000
2 | 新生儿血氧仪 | 新生儿血氧仪方便婴儿外出检查及转运途中对血氧及心率的一个监护，便于医护人员的观察。要求：新生儿专用、便携、绑带式血氧探头、反应灵敏、准确。 | 1 | / | 6000
3 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | （一）配置： 1、PC平台； 2、数字化超声诊断模块； 3、数字化肝纤维诊断模块； 4、系统平台软件、超声诊断系统软件、信息接口对接软件模块； 5、动态宽频纤维扫描探头，影像探头； 6、系统电源； 7、专用可移动一体化单元车。 （二） 技术要求 1 一般要求 * 1.1 原理 利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值 1.2 专用系统电源输入 AC220V±10% 1.3 设备形式 专用可移动一体化单元车 * 1.4 探头组成方式 影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心 ▲ 1.5 探头剪切波触动方式 脚踏开关触发探头剪切波发射 2 主机 2.1 控制平台 高速处理及控制平台 * 2.2 显示器 ≥19"高分辨率宽屏液晶显示器；分辨率≥1440*900 2.3 自由臂 左右旋转≥90º；上下俯仰≥15º 2.4 信号端口 USB≥4个，网口，脚踏开关接口 2.5 DICOM接口 DICOM3.0标准图像和患者信息传输 2.6 纤维扫描探头接口 1个 * 2.7 影像引导探头接口 3个 2.8 专用人机交互控制面板 用于人机交互功能操作，人性化功能分区 * 2.9 影像引导功能 超声影像模块 2.10 纤维扫描功能 数字化肝纤维诊断模块 ▲ 2.11 穿刺引导 支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能 2.12 内存 大容量内存≥4G 2.13 存储容量 ≥1T 3 系统软件 3.1 超声诊断系统功能 超声诊断统软件 * 3.2 二维影像功能 二维超声影像功能评估肝脏组织形态变化；可用于人体腹部、盆腔脏器的超声诊断。提供注册证证明。 3.3 图像放大功能 可局部放大 3.4 回放文件播放 具有回放文件播放功能 3.5 显示模式 A/M/E；B、B/B、4B、B/M、M、PWD 3.6 数据库 患者信息数据库 3.7 图像存储功能 快速存储至本地硬盘；通过USB接口快速存储至外接存储器 3.8 打印功能 黑白和彩色打印机快速打印 3.9 信息传输编辑软件对接模块 实现信息传输编辑软件与医院信息系统的对接 3.10 信息接口对接软件模块 可选配DICOM网络接口-协议数据对接 3.11 远程功能 具有远程功能，能够实现远程对设备状况进行检测、维护、升级等 3.12 Http&JSON功能 支持Http&JSON功能 * 4 影像探头（供二维影像检查） 4.1 影像探头数量 ≥1个 4.2 影像探头类型 腹部影像探头 4.3 声工作频率 2.0MHz--5.0MHz 4.4 侧向分辨率 3.5MHz：≤3mm（深度≤80mm）；≤4mm（80mm＜深度≤130mm） 4.5 轴向分辨率 3.5MHz：≤2mm（深度≤80mm） 4.6 盲区 ≤7mm 4.7 检测深度 3.5MHz：≥140mm * 5 纤维扫描探头 适用于全人群的纤维化探头，仅应用一个探头即可适用于儿童、普通人群和肥胖人群。 5.1 纤维扫描探头数量 1个 * 5.2 单一纤维化探头超声波频率 需宽频波，频率范围1.5MHz-6.0MHz ▲/* 5.3探头前端直径 ≤8mm 5.4 探头中心频率 2.5MHz ▲ 5.5 探头频率自适应调节 自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率 5.6 剪切波频率 50 Hz 6 硬度测量 ▲ 6.1 单一纤维化探头测量深度范围 15mm-85mm ▲/* 6.2 单一纤维化探头硬度检测范围 1kPa-80kPa 6.3 硬度测量误差 ＜0.5kPa 7 脂肪衰减参数测量 7.1 脂肪衰减参数检测范围 90dB/m-450dB/m 7.2 脂肪衰减参数测量误差 ＜5dB/m 8 纤维扫描功能 8.1 肝脏定位 超声影像引导检查者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置； 8.2 取样点定位 A模式；M模式自动同步显示确定取样点的位置 8.3 肝脏自动识别功能 通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位。 8.4 压力显示 压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围并具有压力过载自动提示并停止检测功能 8.5 量化分析 软件自动分析测量结果 8.6 显示值 患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等 8.7 弹性图 弹性结果图显示测量深度及时间 ▲ 8.8 测量单位 硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m 8.9 存储 无需操作，自动保存病例 8.10 报告 图形、数字报告 8.11 病例导出 支持导出病例全部信息 8.12 病历管理 支持批量删除及导入 8.13 病例搜索 按要求筛选病例 | 1 | / | 18900