重庆市第七人民医院

多体位康复床需求调研

我院疼痛康复科拟购买多体位康复床1套，限价4.9万元，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请于2023年3月30日12：00前，将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

多体位康复床(九段位床、电动升降可折叠)在颈、腰、膝四分段的基础上增加了肘部支撑部件，使俯卧位治疗更方便舒适，既方便作俯卧位整脊手法治疗，也方便进行肘与肩部的治疗，基本可暴露全身各大关节。满足日常治疗各项需求。医用诊疗床主要用于进行各种手法治疗，如麦肯基诊疗法、美式整脊疗法、澳式关节松动术等，用于神经内科、神经外科、骨科、中医科、康复医学科等，开展相关康复手法治疗。适用于康复治疗的必须辅助设备。

基本参数：

1.外形尺寸：209\*65\*(50-76)cm；

2.电源电压：AC220V，50Hz；

3.额定输入功率﹤400 VA；

4.床体升降调节：高度由50cm可调至76cm；

5.电机具有TUV和UL双认证；

6.配有六键手控器1台，可同时控制3个推杆线性运动；

7.头板及腿板采用气弹簧调节杆共3根，方便头板及腿板在不同体位按摩时的角度调节；

8.配有4只医用万向轮，使得床体移动方便；

9.配有升降刹车系统，升起万向轮后落地稳固；

10.床体最大承载力200kg；

11.材质：主架为钢制，表面喷塑，床体主体为高回弹海绵，外包环保人革PU皮；

12.具有国家医疗器械注册证；

13.同时具有CMA和CAL认证的检测报告和医疗器械检验所检测报告。。

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保2年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内11楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2023年3月27日