重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟购买下肢康复仪等，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

一、技术参数

（一）下肢康复仪

01. 无极手动调速、手动机械定位。

02. 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。

03. 康复器的调节范围：

a)大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°

b)脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40°。

04. 康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。

05. 康复器整机工作噪音应不大于65dB。

06. 康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并连续可调。

07. 康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。

08. 康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α向180°运动）。

09. 康复器开机先出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向180°运动（伸展位置）。

（二）施乐辉关节镜维修

关节镜摄像系统使用过程中，图像高频闪烁，无法开展手术。请联系设备科查看。

（三）儿科设备带改造

儿科二楼雾化室需要安装设备带改造，请联系设备科查看。

（四）西门子DR维修

西门子DR自检提示无法曝光，考虑滤线栅故障，请联系设备科查看。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。设备科咨询黄老师：62859576

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2024年7月22日