采购文件

项目名称：医疗废物物联网一体化智能称重系统

采购单位：重庆市第七人民医院

二〇二五年八月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 医疗废物物联网一体化智能称重系统 | 36500.00  | 财政预算资金 |  |

###

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 主要配置参数 | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 称重集成系统 | 1套 | 量程：0～300kg；精度：≦0.1kg；台面尺寸：≧600mm×450mm；符合国家Ⅲ级标准，符合GB/T7722-2020标准；材质：不锈钢； | 36500.00，其中软件限价31000元，硬件限价5500元。 | 称重集成系统与显示集成系统采用有线连接方式, 不允许无线传输方式(包括蓝牙传输)。 |
| 2 | 显示集成系统(设备仪表控制器) | 铁制外壳，配10寸及以上液晶触控屏；内置物联网通讯模块;可记录500组物料;支持不少于6个物料属性字段自定义;支持自定义标签规格，标签宽度最大支持100mm;支持不少于10个二维码参数自定义打印；通过企业账户自动抓取企业危废数据；至少具备3个USB接口、1个4Gsim卡插口、1个5芯航空接头、1个DB9的串口接口、1根4G天线接口，配置记重模块，准确度：Ⅲ，最小称量0.1kg,分度1，温度:0-40°C；配置1张物联网卡，包含12个月费用；支持以太网TCP/IP标准传输协议；至少具备一个RS232、RS485标准接口。 |
| 3 | 打码集成系统 | 支持热敏打印、支持打印PET标签;支持自定义标签规格打印;根据新国标，标签尺寸为：100mm\*100mm，存储器容量:SDRAM 32MB、FLASH SMB；主控芯片:采用DS1301打印机单芯片控制系统(SoC)芯片，且芯片品牌和产品品牌一致；标配接口:1个USB；可选配:RS-232串口(DB25)、并口Centronics(IEEE-1284)、以太网接口(10M/100M)、Wi-fi接口(802.11b/g/n)；全幅面可移动式传感器，可精确定位不同规格标签；3C认证产品；兼容WINDOWS 和国产统信、麒麟操作系统等操作系统。 |  |
| 4 | 巴渝治废上报系统软件 | 1套 | 满足重庆市生态环境局关于“巴渝治废”数字化上报的工作，与“重庆市巴渝治废”系统对接，数据直接入库。 | 设备须直接连接至“巴渝治废”系统正式环境服务器，严禁通过代理服务器、中转网关或其他任何形式的间接连接方式。必须与“巴渝治废”系统对接，数据直接入库 |
| 5 | 技术服务 | / | 安装调试及培训，远程技术支持，质保技术服务。 |  |
| 6 | 医废专用标签纸 | 30卷 | 100mm\*100mm，不少于500张/卷 |  |

注：供应商报价不能高于最高限价（报价时分硬件和软件进行分别报价），否则视为无效报价；

**四、技术要求**

1.设备必须直接连接至“巴渝治废”系统正式环境服务器，严禁通过代理服务器、中转网关或其他任何形式的间接连接方式。

2.设备自动获取全国危险废物唯一编码，打印符合“巴渝治废”管理要求的标签，并在“巴渝治废”系统自动生成“危险废物标签记录”，记录里“数据来源”项需显示“电子秤”字样，不接受使用手工编码方式上传称重数据并打印二维码标签。

3.设备自动生成标签上的二维码，能通过“巴渝治废”危废通小程序管理端扫码功能扫码查询标签的详细内容，内容需要和打印出来的实体标签内容显示一致。

4.设备获取全国危险废物唯一编码后，自动生成“巴渝治废”系统的危险废物“产生登记台账”，通过“巴渝治废”系统企业端应用或者危废通小程序应用可以查看自动生成的“产生登记台账”数据。

 5.设备自动生成“巴渝治废”系统的危险废物“贮存入库台账”，通过“巴渝治废”系统企业端应用或者危废通小程序应用可以查看自动生成的“贮存入库台账”数据，不接受使用手动方式添加。

 6.设备在“巴渝治废”系统内生成的“产生登记台账”、“贮存入库台账”记录里“状态”数据项需显示“上报成功”字样。

7.由供应商负责接入“巴渝治废”系统，中间产生的所有开发等费用由供应商自行承担。

**8.供应商投标时须按以上技术要求逐条进行现场演示。请供应商自行准备好设备及相应系统。**

**五、商务要求**

（一）实施时间

成交供应商应在合同签定后5个日历日内完成设备安装、调试，并提供一套电子版该设备使用说明或教学使用视频。

（二）实施地点

采购人指定地点。

（三）报价要求

本次报价为包干价，包括但不限于产品本身和产品的装卸、运输、配送、安装等与本项目相关的一切可预见和不可预见的所有费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）验收方式

1.中标人提供的设备必须是当前全新的正品。

2.设备到达现场后，供应商应在验收人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观。

3.供应商应保证设备到达采购人所在地时完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

4.设备安装调试完毕后，按技术标准进行验收，采购双方认可后签字。

（五）质量保证及售后服务

1.质量保证

（1）质保期：质保1年，从验收合格之日算起，提供售后服务承诺书。

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2.售后服务

（1）质保期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

至少每半年进行一次现场维护保养。用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在8小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

c其他服务要求

（a）质保期内保证设备正常运行，如未正常运行，则按1：1天数顺延质保期。

（b）质保期内设备质量不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

（c）同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的设备。

（d）发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的设备。

（e）换货后，设备质保期自换货之日起重新计算。

（f）因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

（g）因软件数据问题、系统故障等原因导致系统无法正常使用时，乙方12小时内响应，24小时内排除故障恢复使用。

（h）供应商需确保本项目所供医疗废物物联网一体化智能称重系统（含硬件设备、软件系统）持续、稳定与“巴渝治废”系统实现数据交互（含称重数据上传、废物信息同步等核心连接功能），不因系统自身设备更新、版本升级或“巴渝治废”系统的更新调整而中断连接或失效。若因“巴渝治废”系统更新（如接口调整、协议升级等）或本项目设备/软件更新导致连接异常，供应商需在收到通知后12小时内启动适配调试工作，确保在24小时内恢复系统与“巴渝治废系统”的正常连接，期间产生的适配开发、调试等费用均由供应商承担，不额外向采购人收费。

（2）质保期外服务要求

质保期外，成交供应商或厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务时只收取维修配件费，不收其他费用。

质保期外，采购方支付软件维护费期间，供应商继续为软件系统提供质保服务。

（六）付款方式

由采购人自行付款，具体支付办法为：供应商按合同约定交货、安装调试并验收合格后，采购人收到发票后30日内支付全款。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（九）其他

1.需提供质保期内设备免费升级服务（如采购人有相应要求）、质保期后每年升级维护费用、医废专用标签纸采购费用的承诺函（升级维护费不超过软件成交价的5%，医废专用标签纸后期采购应不高于120元/卷）。

2.其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

### 六、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，综合评价得分最高的成为成交供应商。

评价标准如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 投标报价 | 50 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。以下计算取小数点后两位，第三位四舍五入。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 供应商响应情况 | 30 | 根据本项目的技术和商务响应情况进行打分，全部响应得30分，每一条未进行响应扣5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 服务方案 | 20 | 对供应商的服务方案进行评价，围绕升级服务、质保期后每年升级维护费用、医废专用标签纸采购费用等相关情况进行横向比较，优得20分，良得15分，中得10分，差得5分，未提供不得分。 | 。 |

### 七、采购有关说明

（一）采购文件获取方式

凡有意参加采购的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）下载本项目采购文件、补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间

2025年8月26日14:00-14:30

响应文件递交到重庆市第七人民医院住院部行政楼3楼会议室。

（二）报名方式

该项目只在采购当天2025年8月26日14:00-14:30集中报名，并与接受采购响应文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

拟参与采购的供应商凭报名文件（见附件）报名，报名全套资料加盖公章。

（三）采购响应文件递交时间

2025年8月26日14:00-14:30。

（四）采购采购地点：重庆市第七人民医院住院部行政楼3楼会议室。

（五）采购采购时间：2025年8月26日14:00。

### 八、联系方式

采购联系人：唐老师 联系电话：023-62852113

技术联系人：王老师 联系电话：023-62859574

监督投诉部门：重庆市第七人民医院监察审计科 联系电话： 023－62859584

工作时间：8:00-12:00 14:30-17:30

采购人联系地址：重庆市第七人民医院住院部行政楼采购办公室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

 （采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。其中软件费用 元，硬件费用 元。(人民币小写)

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本两份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受采购文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

### **二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的采购报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

 法定代表人（签字或盖章）：

 供应商名称（公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的采购报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 供应商名称（公章）

 年 月 日

1. **技术及商务参数差异表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 院方需求参数 | 供应商响应参数 | 差异或响应 | 差异说明 | 采购文件对应页码 |
| 技术条款 | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1.该表必须按照采购文书要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2.本表即为对本项目技术和商务需求中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应应答”中必须列出具体数值或内容，还需在“采购文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

1. **采购文件中要求的其他资料**

---------------------------------------------------------------------

（结束）